## Slide 1: paperChart で 付属モジュール以外のプログラムを使用する
岡山ろうさい病院麻酔科
斎藤 智彦

## Slide 2: オリジナルpaperChartに付属する機器モジュール
オリジナルに含まれる外部機器用モジュールは，専用のフォルダに含まれており，KS.exeを起動し選択すると，必要な情報が設定ファイルに記述されます
あらかじめ専用フォルダに配置されているモジュールが
メーカ名：型式をもとに一覧表示されている
モジュール |  | メーカ・機種
 | IL.exe | Philips モニタ
 | DsL.exe | フクダ電子 モニタ
 | LL.Exe | 日本光電 モニタ
 | EL.exe | Edwards Vigileo/Vigilance
 | AL.exe | Aspect BISモニタ
 | FL.exe | ドレーゲル 麻酔器
 | TP.exe | テルモ シリンジポンプ
付属モジュールの例

## Slide 3: paperChartのモジュールと設定ファイル
paperChart の フォルダ構成
  paperChart
    ADM 管理者が変更すべき設定ファイル
    BIN paperChart を構成するプログラム
      Monitors 外部機器から情報取得するモジュール（プログラム）
    CONF paperChart の動作を制御する設定ファイル
      Monitors 各モジュールプログラムの設定ファイル
    DATA 症例データファイル
    LOG 一部の設定に必要なファイル
外部機器用モジュール → paperChart\BIN\monitors フォルダ その設定ファイル → paperChart\CONF\monitors フォルダ

## Slide 4: 設定ファイルを見てみよう (dircnf.txt)
command
{
new
{
//beginCommandNewDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\dumb.exe /std_arg/ ;
//endDefinition (do not touch this bookmark line)
button
{
sheet = 記号 薬剤 属性 コメント ;
left = 2310;
right = 2508;
top = 1790;
bottom = 1840;
background_color = 240 240 240;
symbol = color 0 104 64;
symbol = glyph 記録開始 40;
}
}
append
{
//beginCommandAppendDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\dumb.exe /std_arg/ ;
//endDefinition (do not touch this bookmark line)
button
{
sheet = 記号 薬剤 属性 コメント ;
left = 2508;
right = 2706;
top = 1790;
bottom = 1840;
background_color = 240 240 240;
symbol = color 96 96 0;
symbol = glyph 記録再開 40;
}
}
stop
{
button
{
sheet = 記号 薬剤 属性 コメント ;
left = 2706;
right = 2904;
top = 1790;
bottom = 1840;
background_color = 240 240 240;
symbol = color 128 0 0;
symbol = glyph 記録停止 40;
}
}
open
{
module = OF.exe /std_arg/;
button
{
sheet = 記号 薬剤 属性 コメント ;
left = 2310;
right = 2508;
top = 1850;
bottom = 1900;
background_color = 240 240 240;
symbol = color 0 0 0;
symbol = glyph 開く 40;
}
}
}

## Slide 5: 設定ファイルを見てみよう …重要な部分を抜粋
dircnf.txt
command
{
new
{
… (略) …
}
append
{
… (略) …
}
stop
{
… (略) …
}
open
{
… (略) …
}
new
{
//beginCommandNewDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\dumb.exe /std_arg/ ;
//endDefinition (do not touch this bookmark line)
button
{
sheet = 記号 薬剤 属性 コメント ;
left = 2310;
right = 2508;
top = 1790;
bottom = 1840;
background_color = 240 240 240;
symbol = color 0 104 64;
symbol = glyph 記録開始 40;
}
}
記録開始
記録再開
記録停止
開く
「記録開始」 ・・・ new の部分を詳しく見ると

## Slide 6: module=xxxxx.exe を理解する
//beginCommandNewDefinition と //endDefinition の間に KS.exeは設定を記述します
手動で追加しても，KS.exeから再度設定すると消去されるので注意！
//endDefinition より後ろに記述した内容は KS.exeによる影響は受けません
KS.exeを使用せずに設定するモジュールは，こちらに記述します
//beginCommandNewDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\dumb.exe /std_arg/ ;
//endDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\sample.exe /std_arg / /text_file/ port=COM3: ;
KS.exeが追加した行
手動で追加した行

## Slide 7: KS.exe による 設定前後を見てみると
右の設定から
新しい設定に変更
//beginCommandNewDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\ll.exe /std_arg/ port=COM3:/9600/n/2/8 ;
//endDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\csp.exe /std_arg/ port=COM5: ;
//beginCommandNewDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\dumb.exe /std_arg/ ;
module = monitors\usp.exe /std_arg/ port=COM3: ;
//endDefinition (do not touch this bookmark line)
module = monitors\csp.exe /std_arg/ port=COM5: ;
//endDefinition 以降に書かれた設定は残っている

## Slide 8: /std_arg/ は必ず追加
/std_arg/ は，ボタンが押され，モジュールが起動されるとき paperChartに 接続するために必要な情報 に変換されます
  paperChart (NV.exe) を識別するための情報
  paperChart が起動された時刻
  paperChart が起動してから経過した秒数
  paperChart が再起動されているかどうか
/std_arg/ が指定されていないと，起動されたモジュールは paperChartに データを送ることができません
paperChartへデータを送るモジュールの場合必ず指定します．

## Slide 9: その他のパラメータは
モジュールに必要なポート番号
  port=COMx:
paperChart が作成中のファイルは
  /wna_file/
    バイタル等のバイナリファイル
  /text_file/
    患者情報などが記載されたテキストファイル
/sw_xxxxxx/ パラメータは
  モジュールが起動するときの表示条件
  通常指定しなくても大丈夫です
// 以下，実行コマンド書き順おぼえがき
// command = exe
// /std_arg/
// /wna_file/
// /text_file/
// /sw_shownormal/
// /sw_showminimized/
// /sw_showmaximized/
// /sw_minimize/
// /sw_maximize/
// /sw_hide/
// ;
作者 越川氏がDircnf.txt に記載したメモ
Portには，COM番号の他，ボーレートや
データ長などの情報が必要な機種があります

## Slide 10: PpcCtrl.dll と .net Framework
新しいモジュールは，.net Framework を使用しているため，バージョン4.6以上の .net Framework が必要となります
Windows 10以降であれば標準で搭載されています
それ以前のWindowsでは，Microsoftのサイトから .net Framework 4.8.x をダウンロードしインストールします
演者 斎藤 が作成した新しいモジュールは，paperChartとの通信に，PpcCtrl.dll を使用します．モジュールと同じフォルダに保存してください (通常は paperChart\BIN\monitors フォルダです)

## Slide 11: モジュール用設定ファイルについて
新しいモジュールの設定ファイルは，モジュール名.txt というファイルが多いですが，USP.exe → pump.txt のように一部例外もあります
他の設定ファイルと同じく，必ず テキストエディタで編集してください
paperChart と連携させて使用する場合， paperChart\CONF\monitors フォルダに保存します（前述）．
モジュール単独で動作チェックをする場合は，同じフォルダに
モジュールプログラム (USP.exe, MaRoot.exe など)
モジュール設定ファイル (pump.txt, MaRoot.txt など)
共通モジュール (PpcCtrl.dll) が存在すれば，実行ファイルを起動するとモニターとの通信を確認することが
できます． (簡単なウィンドウが表示され，通信内容が表示されます)

## Slide 12: paperChart で 利用できる 新しい(追加)モジュール
モジュール名 | 設定ファイル名 | メーカ・機種名 | 備考
USP.exe | pump.txt | シリンジポンプ(テルモ，クーデック，JMS) | テルモ33x,35x,371,スマートポンプ, CSP120
Accm.exe | Accumil.txt | フクダコーリン生体情報モニタ Accumil N | LAN経由．Vシリーズは対応不可
MkHL7 | NkHL7.txt | 日本光電 生体情報モニタ HL7出力 | LAN経由30秒毎の出力
MaRoot.exe | MaRoot.txt | マシモ Root (sedline, O3, rainbow) | Rainbow単体使用可
Invos.exe | Invos.txt | メドトロニック INVOS | 
LiDCO.exe | LiDCO.txt | マシモ 心拍出量モニター LiDCO | 
GeAnes.exe | GeAnes.txt | GE 麻酔器 Carestation6x0/750, Aisys | Aespireは換気条件の一部のみ
Flowx.exe | Flowx.txt | フクダ電子 麻酔器 Flow-iシリーズ | 
DrgMdbX.exe | DrgMdbX.txt | ドレーゲル 麻酔器 MedibusX対応機種 | Atran，Perseus
MndryAn.exe | MndryAn.txt | Mindray 麻酔器. アコマA35/65, 泉工医科A7 | LAN / シリアルいずれも使用可
TOFC.exe | TOFC.txt | アイ・エム・アイ 筋弛緩モニタ TOFCuff | 
ToFscan.exe | ToFscan.txt | IMED 筋弛緩モニタ ToFscan | 専用の接続ケーブルが必要
VA206R.exe | VA206.txt | 日本光電 筋弛緩表示ユニット VA206R | 
VINP.exe | VINP.exe | 手動バイタル入力モジュール | 設定ファイルで入力項目を指定

## Slide 13: 設定ファイルの内容 (例： MaRoot.txt と Accumil.txt)
// Accumil.txt: フクダコーリン Accumil データ収集モジュール
ListenPort=4601 // Accumil N の場合は，このモジュールの待ち受けポート
Startup=Show // Show|Visible or Hide ... NVから起動した場合の表示モード
// ‘//’ 以降はコメントで，そのモジュールに関連する内容が記載されています
// … 一部略
//[ITEM]
147842=HR // MDC_ECG_HEART_RATE, 264864
148066=PVCs // MDC_ECG_V_P_C_RATE
//108=Pauses // MNDRY_ECG_PAUSE_RATE
//352=VPBs // MNDRY_ECG_VPB_RATE
//298=Couplets // MNDRY_ECG_COUPLETS_RATE
//299=MissedBeats // MNDRY_ECG_MISSED_BEATS_RATE
//302=RonTs // MNDRY_ECG_P_V_C_RonT_RATE
//151578=RRimp // MDC_TTHOR_RESP_RATE
150456=SpO<sub>2</sub>,% // MDC_PULS_OXIM_SAT_O2,
149530=PR // MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE
150488=PI // MDC_BLD_PERF_INDEX
//364=PRart // MNDRY_BLD_PULS_RATE_ART_ABP
150301=NIBP|s // MDC_PRESS_CUFF_SYS
150303=NIBP|m // MDC_PRESS_CUFF_MEAN
150302=NIBP|d // MDC_PRESS_CUFF_DIA
//149546=PRnibp // MDC_PULS_RATE_NON_INV
150037=ART|s // MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_SYS
150039=ART|m // MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_MEAN
150038=ART|d // MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_DIA
150017=IBP|s // MDC_PRESS_BLD_SYS
150019=IBP|m // MDC_PRESS_BLD_MEAN
150018=IBP|d // MDC_PRESS_BLD_DIA
// MaRoot.txt: Masimo Radical7 and Root用データ収集モジュール
// 設定項目は必ず１行で記載してください． '//' 以降はコメントとして無視されます
// 改行あるいは空白だけの行も無視されます
// このファイルによる設定で，数値データとしてpaperChartに送信されます．
// （バイタル欄でマウスオーバーすると 測定値がポップアップされます）
// バイタル欄にデータをプロットするためには
// parcnf.txt の parameters 内で シンボル を定義し(必須です)，
// abscissa 内の period_duration で，表示する周期と区間を指定する必要があります
// parcnf.txt の記載方法は，マニュアル「設定ファイルの書き方」を参考にしてください
// Masimo Root 本体からは，メーカーの用意する USB-シリアル変換アダプタ
// 接続はストレートケーブル．USB-シリアルアダプタにはジェンダーチェンジャーが必要
Startup=Hide
port=COM5: // 使用するシリアルポート．dircnf.txt の port=指定が優先されます
baud=115200 // 通信に使用するBaudRate．921600(*), 230400, 115200, 57600,
// ASCII 1 で出力される項目と 対応する paperChartの項目名,単位コード
// マッピング情報は
// 測定項目=paperChartでの項目名，単位(コード)
SPO2=SpO<sub>2</sub>,0x0220
BPM=PR,0x0aa0
PI=Pi,0x0200
SPHB=Sp<sub>Hb</sub>,0x0840
SPOC=Sp<sub>OC</sub>,0x1912
PVI=PVi,0x0200
ORI=ORi,0x0200
RR=RRa,0x0ae0
//EXC,0800000
//EXC1,00000000
//EXC2,00000000
//ACSEXC,00000000
eegPSI=PSi,0x0200
eegEMG=EMG,0x0220
eegSR=SR,0x0200
// 以降は コメント ですので，無視して構いませんが，
コメント部分に接続関する情報が記載されていることがあります
一度は目を通しておいてください
設定に必要な最低限の項目を
確認してください
パラメータは１項目１行で記載します
モニター機器から取得できるパラメータはあらかじめ記載していますが，作者の判断であまり使用しないと思われるパラメータはコメントアウトしています．
必要に応じて，コメントの追加・削除を行ってください

## Slide 14: 設定ファイルのポイント
// 以下はコメントで，ファイルの前半には接続時の注意点が記載されている
  使用するケーブルや，接続条件などが記載されています
モジュールが使用するCOMポート，ボーレート，ポート番号を設定
  シリアル接続の場合 port=COM3: , baud=19200 など
  TCP接続(サーバの場合) ListenPort=4601 など
起動時の表示状態を設定する
  Startup=Visible / Show / Hide
  paperChart から起動せずに単独起動した場合，設定値に関わらず，常に表示されます
パラメータは，あらかじめ取得可能な項目を設定ファイルに記載している
  項目数が多いため，あまり使用しないものは // でコメントアウトされています
  利用する項目はコメントを外し，必要のない項目は // を追加してコメントアウトします
  メーカからの通信仕様書を取り寄せると，さらに詳しく設定できる場合があります
パラメータは，必ず１行で記載
  取得項目（コード）=paperChart項目名，単位名(コード)，変換係数 となっています

## Slide 15: 設定のチェック
モジュールを単独起動する
  paperChart を動作させなくても，paperChart/BIN/monitors フォルダのモジュールをダブルクリックすると，該当モジュールは単独起動されます
  ステータスバーに，使用しているポート番号の他，接続に必要な情報が表示されます
  単独起動時は，「Open」 ボタンで通信を開始します
  paperChart が記録中の場合，後から単独起動させても，データが送られます
paperChart/CONF/dircnf.txt に モジュール起動の設定を記述する
  command ブロック内の new および append ブロックに module=xxxxを記載します
  module=xxxx port=COM3:; のように module行に記載された ポート番号が優先されます module行で port ポート番号指定が無い場合のみ，設定ファイルの port指定が使用されます
dircnf.txt に 自動起動設定を記載せずに 手動起動とすることで，
必要時のみモジュールを利用することができます
（モジュール起動のショートカットをデスクトップに作成しておくと便利）

## Slide 16: PpcCtrl.dll のバージョンについて
paperChart との通信に使用される PpcCtrl.dll は，新しいモジュール作成時，更新されることがあります
全モジュールで共通使用されるため，最新バージョンを使用する必要があります
古いモジュールでは，新しい PpcCtrl.dllと相性が悪い場合があるため，PpcCtrl.dll のバージョンが変更された場合，他のモジュールプログラムも，最新のバージョンを使用することをお勧めします
バージョンを確認するには，モジュールを右クリックし 「プロパティ」を選択，表示されたダイアログの「詳細」を確認してください
動作しない場合など，ファイルバージョンと，更新日時を添えて連絡いただけると対応できる場合があります

## Slide 17: まとめ
オリジナルの paperChart が提供するモジュール以外に，新しいモニター機器に対応したモジュールを提供しています （paperChart研究会として 演者 斎藤が中心となって開発しています）
モジュールと設定ファイルを適切に配置，編集すれば，新しい機器からデータ取得することが可能となります
新しいモジュールは，https://paperChart.net で提供します
現在対応していない機器に対応するモジュール開発希望があれば，admin@paperChart.net までメールで連絡お願いします （メーカからの情報開示が必要となります．すべての機種に対応できるわけではありません）
paperChartは，みなさまの協力のもと，今後も進歩を続けてゆきます